## Лист1
Заголовок | Описание | Цена | ед. измерения | ссылка на фотографию
Вольтамперометрические анализаторы | Анализаторы вольтамперометрические предназначены для измерений массовой концентрации элементов, анионов и катионов в питьевых, природных, сточных водах, почвах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, напитках, биологических объектах, мышьяка и других материалах методом инверсионной вольтамперометрии в соответствии со стандартизованными и аттестованными методиками выполнения измерений. Определяемые примеси: Ртуть (Hg), мышьяк (As), цинк (Zn), кадмий (Cd), свинец (Pb), медь (Сu), железо (Fe), селен (Se), сурьма (Sb), олово (Sn), висмут (Bi), марганец (Mn), кобальт (Co), никель (Ni), золото (Au), йод (I), серебро (Ag) Процедура измерений подробно описана в методиках анализа, внесенных в Федеральный реестр методик выполнения измерений, ПНД Ф. Пределы обнаружения не превышают 1/10 ПДК, погрешность соответствует установленным нормам. Большое количество исследований показало, что анализатор ТА-Lab позволяет проводить измерения очень низких содержаний элементов на уровне 0,01-0,1 мкг/л. При работе на анализаторе применяются легкодоступные реактивы в минимальных количествах. ТА-Lab имеет три канала измерений: анализ осуществляется одновременно в трех электрохимических ячейках, имеющих индивидуальные крышку и светодиодную подсветку раствора. В состав анализатора входят дополнительные устройства пробоподготовки: два источника УФ-излучения и генератор озона. ТА-Lab комплектуется электродами, производимыми НПП «Томьаналит» специально для данной модели вольтамперометрического анализатора. Для повышения безопасности анализа все электроды снабжены защитными колпачками. Анализатор работает под управлением персонального компьютера. Программное обеспечение имеет интуитивно-понятный интерфейс и позволяет получать результаты измерений с метрологической обработкой в соответствии с ГОСТ Р 5725-2002 (проверка приемлемости, расчет показателя точности, использование лабораторных характеристик погрешности). ТА-Lab прост в управлении и не требует пуско-наладочных работ: в комплектацию ТА-Lab включено пособие по его освоению, позволяющее быстро запустить анализатор в работу. Анализатор ТА-Lab внесен в госреестр РФ (RU.C.31.113.A №39547), соответствует требованиям европейских стандартов качества и является безопасным для здоровья его потребителей и экологии, что подтверждается наличием сертификата СЕ. | 123000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ta_lab_bigimage__20_41_9753.jpg
Анализатор сточных вод | Современный вольтамперометрический анализатор, ориентированный на проведение измерений в рутинном анализе с применением интуитивно понятного программного обеспечения. Впервые в приборах такого класса реализовано беспроводное соединение прибора с компьютером, что позволяет сделать рабочее место химика более удобным. Конструкция прибора направлена на максимальное удобство и безопасность его применения. Назначение анализатора ТА-Lab Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab (полярограф) предназначен для измерений массовой концентрации элементов, анионов и катионов в питьевых, природных, сточных водах, почвах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, напитках, биологических объектах и других материалах методом инверсионной вольтамперометрии в соответствии со стандартизованными и аттестованными методиками выполнения измерений. Подробную характеристику прибора вы можете посмотреть на нашем сайте. | 123000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ta_lab_bigimage__20_41_9753.jpg
Анализатор качества воды | Современный вольтамперометричесий анализатор, ориентированный на проведение измерений в рутинном анализе с применением интуитивно понятного программного обеспечения. Впервые в приборах такого класса реализовано беспроводное соединение прибора с компьютером, что позволяет сделать рабочее место химика более удобным. Конструкция прибора направлена на максимальное удобство и безопасность его применения. Назначение анализатора ТА-Lab Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab (полярограф) предназначен для измерений массовой концентрации элементов, анионов и катионов в питьевых, природных, сточных водах, почвах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, напитках, биологических объектах и других материалах методом инверсионной вольтамперометрии в соответствии со стандартизованными и аттестованными методиками выполнения измерений. Подробную характеристику прибора вы можете посмотреть на нашем сайте. | 123000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ta_lab_bigimage__20_41_9753.jpg
Анализатор почвы | Анализатор вольтамперометрический ТА-Lab (полярограф) предназначен для измерений массовой концентрации элементов, анионов и катионов в почвах, питьевых, природных, сточных водах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, напитках, биологических объектах и других материалах методом инверсионной вольтамперометрии в соответствии со стандартизованными и аттестованными методиками выполнения измерений. Определяемые примеси: Ртуть (Hg), мышьяк (As), цинк (Zn), кадмий (Cd), свинец (Pb), медь (Сu), железо (Fe), селен (Se), сурьма (Sb), олово (Sn), висмут (Bi), марганец (Mn), кобальт (Co), никель (Ni), золото (Au), йод (I), серебро (Ag) Более подробное описание вы можете посмотреть на нашем сайте. | 123000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ta_lab_bigimage__20_41_9753.jpg
Анализатор мышьяка | Анализатор мышьяка ПАН-As позволяет в автоматическом режиме, без применения компьютера и с минимальным участием оператора проводить определение мышьяка в различных объектах методом инверсионной вольтамперометрии. Автоматизация анализа исключает возможность ошибки оператора, снижает требования к его квалификации и повышает производительность. Анализатор может быть использован для проведения исследований, так как наряду с визуализацией аналитических сигналов мышьяка позволяет оценить их параметры. Особенности анализатора мышьяка ПАН-As: - Управление работой анализатора ПАН-As осуществляется с помощью сенсорной панели, расположенной на графическом дисплее анализатора. - Наличие в составе электрохимической ячейки анализатора трех рабочих электродов позволяет одновременно получать три единичных результата анализа пробы. Возможности анализатора мышьяка ПАН-As: - Расчет результатов анализа ведется по градуировочному графику и методом добавок. При этом возможно одновременное получение и просмотр результатов анализа по градуировочному графику и методом добавок. - Возможно определения как валового содержания мышьяка, так и его валентных форм As(III) и As(V) в различных типах вод. - Оператор может просмотреть градуировочные графики и вольтамперограммы с аналитическим сигналом мышьяка, что увеличивает надежность результатов анализа и уверенность оператора в их достоверности. - Результаты анализа могут быть заархивированы и в дальнейшем просмотрены. | 75400 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/pan_as_bigimage__15_41_8645.jpg
Анализатор питьевой воды | Анализаторы вольтамперометрические предназначены для измерений массовой концентрации элементов, анионов и катионов в питьевых, природных, сточных водах, почвах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, напитках, биологических объектах, мышьяка и других материалах методом инверсионной вольтамперометрии в соответствии со стандартизованными и аттестованными методиками выполнения измерений. Определяемые примеси: Ртуть (Hg), мышьяк (As), цинк (Zn), кадмий (Cd), свинец (Pb), медь (Сu), железо (Fe), селен (Se), сурьма (Sb), олово (Sn), висмут (Bi), марганец (Mn), кобальт (Co), никель (Ni), золото (Au), йод (I), серебро (Ag) Подробный каталог с характеристиками вы можете посмотреть на нашем сайте. | 123000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ta_lab_bigimage__20_41_9753.jpg
Анализатор ТА-Универсал | Новый аналитический комплекс, отвечающий требованиям высокой продуктивности и позволяющий проводить анализ методами вольтамперометрии и потенциометрии. Конструктивные особенности: - Три ячейки с подсветкой растворов для анализа вольтамперометрическим методом; - Одна ячейка с управляемой мешалкой и термодатчиком для измерения рН и анализа потенциометрическим методом; - Упрощенный способ подготовки проб воды к анализу; - Температурная автокомпенсация при измерении рН; - Комплектация различными типами электродов; - Автоматический расчет результата анализа с метрологическими характеристиками. Программное обеспечение работает под управлением любой операционной системы Windows (98, 2000, XP, Vista, W7,W8).). Подключение к ПК осуществляется через USB-порт. Подробное описание прибора вы можете посмотреть на нашем сайте. | 132000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ta_universal_bigimage__19_50_3701.jpg
рН-метр / иономер Итан | рН-метр / иономер Итан является новым поколением универсальных лабораторных рн-метров - иономеров с уникальными функциональными возможностями. Прибор предназначен для измерения рН с различными типами стеклянных электродов и вспомогательных электродов сравнения, рХ, молярной и массовой концентрации ионов, окислительно-восстановительного потенциала (Eh) методом потенциометрии. В корпус рН-метра / иономера встроены магнитная мешалка и штатив с лапкой для установки рабочих электродов, вспомогательных электродов сравнения и термодатчика. Особенности pH-метра иономера ИТАН: - Металлический корпус, устойчивый к химическим и механическим воздействиям. - Магнитная мешалка и держатель электродов встроены в корпус анализатора. - Возможность работы с любыми типами электродов. - Температурно-компенсированное измерение концентрации. - Широкий диапазон измерения ЭДС ( от -3000 до + 3000 мВ, разрешающая способность 0,1 мВ ). - Позволяет работать с любыми электродными системами (стеклянный электрод, ионселективный электрод, комбинированный электрод, электрод сравнения) . - Возможность построения градуировочного графика по 2-10 точкам. - Визуализация градуировочных графиков на экране анализатора. - Проверка градуировочного графика по стандартному раствору. - Вывод на дисплей температуры анализируемого раствора. - Контроль исправности электродов и корректности построения градуировки по крутизне электродной функции. - Автоматическое или ручное окончание процесса измерений после стабилизации потенциала. - Автоматический расчет результата анализа и его характеристики погрешности по двум единичным результатам измерений. - Линеаризация градуировочного графика и автоматическое исключение «выпавших» точек. - Хранение в памяти прибора параметров 50 методик измерений. - Сохранение 50 результатов анализа в архиве анализатора. Подробное описание прибора вы можете посмотреть на нашем сайте. | 29000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/itan_bigimage__5_46_820.jpg
Иономер ТА-Ион повышенной точности | pH-метр / иономер ТА-Ион является прибором повышенной точности. ТА-Ион работает под управлением программного обеспечения с широкими функциональными возможностями. Управление и питание pH-метра / иономера осуществляется через USB-порт Конструктивные особенности: - перемешивание растворов осуществляется с помощью верхней мешалки или с помощью магнитной мешалки; - магнитная мешалка и держатель электродов встроены в корпус pH-метра / иономера; - возможность работы с любыми типами измерительных электродов, в том числе и с комбинированными; - термодатчик входит в комплектацию. Градуировка: - возможность построения градуировочного графика по 2-15 точкам; - возможность просмотра градуировочного графика в табличном и графическом виде; - линеаризация градуировочного графика и автоматическое исключение «выпавших» точек; - расчет уравнения и коэффициента корреляции градуировочного графика, автоматическое сопоставление характеристик градуировочного графика с паспортными данными используемого электрода; - проверка градуировочного графика по одной или двум точкам. Программное обеспечение: - измерение потенциала во время измерений в каждом растворе отображается в графическом и табличном виде; - в памяти ПК сохраняются градуировочные графики, результаты измерений, параметры методик выполнения измерений, характеристики электродов; - возможно распечатать и конвертировать в другие программы результаты измерений. Выполнение измерений: - температурно-компенсированное измерение рН с учетом координат изопотенциальной точки; - автоматическое окончание процесса измерения после стабилизации потенциала; - автоматический расчет результата анализа по 2-15 единичным результатам с учетом показателей точности и повторяемости применяемой методики; - расчет результата анализа в размерности рХ, моль/дм3 (моль/кг), мг/дм3 (мг/кг) с учетом параметров анализируемой пробы. | 25500 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ta_ion_bigimage__9_46_6774.jpg
Генератор озона "ТА-Озон" | Генератор озона используется: - для отмывки электрохимических ячеек при определении ртути в различных объектах; - для подготовки проб воды к анализу при определении содержания ртути методом инверсионной вольтамперометрии; - для отмывки химической посуды, используемой при определении ртути различными методами; - для отмывки химической посуды от примесей определяемых элементов при анализе вод методом инверсионной вольтамперометри. Внимание! Время действия: Подготовка проб воды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 мин. Отмывка э/х ячейки и химической посуды . . . . . . . 1-2 мин. | 5700 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/ozon_bigimage__38_43_3494.jpg
Панель равномерного нагрева | Панель равномерного нагрева ПРН3050-2 со стеклокерамической поверхностью. Панель равномерного нагрева предназначена для выпаривания жидких проб образцов пищевых и сельхозпродуктов, объектов окружающей среды и других материалов с целью их пробоподготовки для дальнейшего анализа различными методами. Панель может быть использована в аналитических, экологических, инспекционных, сертификационных, научно–исследовательских и других лабораториях и центрах. Панель является вспомогательным лабораторным оборудованием и не подлежит периодической аттестации или поверке. Особенности: - Нагревающая поверхность панели выполнена из стеклокерамики Schot Glass, изготовленной по индивидуальному заказу для ЛаМО-Томьаналит. Стеклокерамика превосходит по стойкости к концентрированным кислотам и щелочам другие виды покрытий и позволяет обеспечить более быстрый нагрев. - Оригинальная конструкция нагревающих элементов позволяет обеспечить равномерный нагрев всей поверхности панели. - Детали корпуса панели выполнены из нержавеющей стали, что допускает ее эксплуатацию в присутствии агрессивных паров кислот. | 38500 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/PRN3050_2_bigimage__77_43_8849.jpg
Двухсекционная программируемая плитка ПСП-2 | Плитка предназначена для выпаривания жидких проб образцов пищевых и сельхозпродуктов, объектов окружающей среды и других материалов с целью их пробоподготовки для дальнейшего количественного химического анализа различными методами. Плитка может быть использована в аналитических, экологических, медицинских, инспекционных, сертификационных, научно–исследовательских и других лабораториях и центрах. Процессы выпаривания на двух секциях плитки осуществляются одновременно и управляются независимо друг от друга. Пульт управления обеспечивает: Количество программ термообработки для каждой секции – 9; Количество автоматически контролируемых по температуре и времени этапов в каждой программе – от 1 до 9 . Время выполнения этапа с момента достижения заданной темпратуры – 0...999 мин. При установке значений параметров этапов выпаривания следует руководствоваться значениями, рекомендованными в методике КХА. Корректировку установленных значений следует проводить, исходя из эффективности процессов выпаривания. При выпаривании не допускайте температур, приводящих к разбрызгиванию пробы. | 29900 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/psp2_bigimage__36_43_1587.jpg
Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика | Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика это новая модель из серии устройств для пробоподготовки (ПДП-18М, ПДП-Lab). ПДП-Аналитика имеет увеличенную площадь поверхности плитки, что позволяет увеличить число одновременно выпариваемых проб до 30. Детали корпуса печи выполнены из нержавеющей стали, что допускает ее эксплуатацию в присутствии агрессивных паров кислот. Печь может быть использована в аналитических, экологических, медицинских, инспекционных, сертификационных, научно–исследовательских и других лабораториях и центрах. Процессы выпаривания и озоления управляются независимо друг от друга и могут осуществляться одновременно. Подробное описание печи вы можете посмотреть на нашем сайте. | 54000 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/PDP_analit_bigimage__35_43_4894.jpg
Программируемая двухкамерная печь ПДП-Lab | Программируемая двухкамерная печь ПДП-Lab представляет собой компактное, быстродействующее двухкамерное устройство, позволяющее провести одновременное выпаривание и озоление до 18 проб для дальнейшего анализа различными методами. Имеет закрытую камеру муфельного типа и размещенную на ней полузакрытую камеру типа электрической плитки. Детали корпуса печи выполнены из нержавеющей стали, что допускает ее эксплуатацию в присутствии агрессивных паров кислот. Программируемая двухкамерная печь ПДП-Lab выпускается в замен ПДП-18М. В ПДП-Lab реализован новый электронный блок с улучшенной программой управления температурными режимами, что позволило уменьшить температурные пульсации, и повысить надежность работы печи. Для удобства работы печь ПДП-Lab снабжена керамической подставкой для горячих тиглей. Для обеспечения совместимости программ, рекомендованных в методиках анализа, в ПДП-Lab сохранены все функциональные возможности ПДП-18М. Печь может быть использована в аналитических, экологических, медицинских, инспекционных, сертификационных, научно–исследовательских и других лабораториях и центрах. Процессы выпаривания и озоления управляются независимо друг от друга и могут осуществляться одновременно. | 50200 |  | http://tomanalyt.ru/upload/catalog/images/pdp_lab_bigimage__34_43_957.jpg